Regione Campania

Azienda Sanitaria Locale  Avellino

Via degli Imbimbo 10/12 – 83100 AVELLINO

C.F. – P.I.: 02600160648

www.aslavellino.it

U.O. C. PROVVEDITORATO

Via F. Iannaccone 21 – 83100 Avellino Direttore f.f. Avv,Raffaele Petrosino

Tel. 0825./ 164400 interno 213 –

Fax 0825 / 1644007

Procedura aperta per l’affidamento "in service" di n. 2 sistemi analitici destinati all’esecuzione di dosaggi immunometrici, per i Laboratori di Analisi dei PP.OO. di Ariano Irpino e S.Angelo dei Lombardi

N.gara: ………………

CAPITOLATO SPECIALE

D’APPALTO

Sommario

| Art. | DESCRIZIONE | Pagina |
| --- | --- | --- |
| 1 | OGGETTO DELL’APPALTO | 3 |
| 2 | SPECIFICHE TECNICHE | 3 |
| 3 | ARTICOLO 3 – QUANTITA' DELLE FORNTURE CARATTERISTICHE E QUALITA’ DEI SISTEMI - REATTIVI MATERIALE DI CONSUMO | 6 |
| 4 | ARTICOLO 4 – CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA FORNITURA | 7 |
| 5 | STRUTTURE INTERESSATE AL SERVIZIO | 9 |
| 6 | DURATA DEL CONTRATTO | 9 |
| 7 | IMPORTO DELL'APPALTO E BASE D’ASTA | 10 |
| 8 | NORME REGOLATRICI | 10 |
| 9 | MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE | 10 |
| 10 | CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA E RELATIVI PARAMETRI | 11 |
| 11 | SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE | 12 |
| 12 | DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) | 13 |
| 13 | RESPONSABILITÀ | 13 |
| 14 | FORO COMPETENTE | 13 |

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL' APPALTO

L’Appalto ha per oggetto la fornitura  di n.2 sistemi analitici "in service"  nuovi di fabbrica e di ultima generazione,  destinati all’esecuzione di dosaggi immunometrici, per l’esecuzione dei test richiesti in “Tabella A” (allegato A) su unica strumentazione.  Gli analizzatori dovranno essere installati presso i laboratori analisi dei presidi di Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi secondo i relativi fabbisogni.

ARTICOLO  2 – SPECIFICHE TECNICHE

2.1 Caratteristiche tecniche dello strumento indispensabili a pena esclusione:

- Metodo da utilizzarsi chemiluminescenza o elettrochemiluminescenza;

- Potenzialità di almeno 100 test/h;

- Gestione automatizzata dei reagenti a temperatura refrigerata e controllata;

- Possibilità di alloggiare contemporaneamente almeno 15 analiti sul sistema;

- Eseguire le urgenze con priorità rispetto alla routine;

- Caricamento di almeno 50 campioni contemporaneamente;

- Caricamento in continuo dei reagenti senza necessità di pause o interruzioni anche momentanee delle attività analitiche in corso;

- Memorizzazione delle curve di calibrazione;

- Effettuare Re-run test in automazione senza intervento manuale da parte dell’operatore;

- Sensori per la rilevazione di coaguli e bolle;

- Gestione automatica dell'inventario reagenti in tempo reale;

- Gruppi di continuità adeguati al corretto funzionamento del sistema offerto;

- Eseguire il 100% dei test presenti in “Tabella A”

Dovranno inoltre essere forniti:

- Sistemi di deionizzazione delle acque se richiesto dal sistema offerto;

- PC aggiuntivo corredato di stampante e quanto necessario alla stampa del referto(carta, toner, drum);

- Interfacciamento al LIS di laboratorio;

- Assistenza tecnica full risk entro le 24 ore solari per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, inoltre si dovrà prevedere almeno due manutenzioni preventiva l’anno.

- Per tutta la durata della fornitura dovrà essere garantita l’iscrizione ad un programma di controllo di qualità esterno(VEQ) per tutti gli analiti in tabella “A”

REAGENTI

Tutti i reagenti al momento dell’evasione dell’ordine devono avere una data di scadenza non inferiore a sei mesi e devono riportare il marchio CE/IVD ed essere pronti all’uso escluso calibratori e controlli.

Presenza di codici CND (Classificazione Nazionale Dispositivi Medici) ed RDM (Repertorio Dispositivi medici) di tutti i reagenti, ove disponibili.

Devono essere fornite le schede di sicurezza di tutti i reagenti secondo le vigenti norme aggiornate al 2021 8Dlgs 81/2008)

Nella formulazione dell’offerta per l’esecuzione dei test  si dovranno considerare anche i reagenti necessari all’esecuzione di test per calibrazione e controlli ed in ragione delle sedute lavorative indicate, prevedendo una sessione di controllo giornaliero su due livelli. Inoltre, dovranno essere forniti i materiali di consumo ed accessori a corredo e necessari al corretto funzionamento del sistema.

Potranno essere offerti i test auspicabili in “Tabella B” (allegato B), da eseguire sempre con metodo immunometrico con tecnologia chemiluminescenza o elettrochemiluminescenza sulla stessa strumentazione proposta.

Inoltre, la ditta dovrà offrire tutto il listino applicando uno sconto medio su tutti i prodotti non presenti in Tabella A e B.

2.2 Caratteristiche tecniche a punteggio:

|  | Griglia di Qualità | PUNTEGGIO MASSIMO | MODALITA' DI ASSEGNAZIONE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Utilizzo diretto tra provette primarie anche di dimensioni diverse. | 3 | SI=3 NO=0 |
| 2 | Possibilità di carico e scarico automatico, in continuo di reagenti, campioni di routine ed urgenti senza necessità di fermi o pause strumentali. | 5 | SI=5 NO=0 |
| 3 | Numero test richiesti auspicabili richiesti in “Tabella B”. | 2 | Proporzionale |
| 4 | Sensibilità analitica per HIV p24 del test combinato HIV Ag/Ab (Standard WHO 9636) sarà preso in considerazione solo quanto dichiarato nell'inserto ufficiale del prodotto ( specificare pagina inserto) | 4 | Proporzionale |
| 5 | Sistema di prevenzione carry over che preveda l’utilizzo di puntale monouso e/ o sistema alternativo. | 3 | SI=3 NO=0 |
| 6 | Sensibilità analitica per HbsAg (LOD) come dichiarato in metodica, secondo lo standard WHO/00588. sarà preso in considerazione solo quanto dichiarato nell'inserto ufficiale del prodotto ( specificare pagina inserto) | 3 | Proporzionale |
| 7 | HbsAG costituito da anticorpi monoclonali e/o policlonali | 4 | SI=4 NO=0 |
| 8 | Volumi di reflui prodotti in routine inclusi test per calibrazioni, controlli ed avvinamenti. | 4 | Proporzionale |
| 9 | Possibilità di caricare più KIT per lo stesso analita | 5 | SI=5 NO=0 |
| 10 | Reagenti (ivi compresi eventuali reagenti ausiliari), calibratori pronti all'uso, senza necessità di ricostituzione | 4 | SI=4 NO=0 |
| 11 | Test HCV in grado di determinare gli anticorpi totali ed eventuali frazioni NS3,NS4,NS5 | 4 | Proporzionale |
| 12 | Stabilità a bordo dei reagenti >/= 28 giorni | 4 | SI=4 NO=0 |
| 13 | Possibilità di refertazione separata per il test HIV (Ag/Ab) | 2 | SI=2 NO=0 |
| 14 | Varianti virali per i test HIV: - HIV-1/M (sottotitpi A-J) - HIV-1/0 - HIV-1/P - HIV-1/N - HIV-1/L - HIV-2 - CRF01_AE - CRF02_AG | 4 | Proporzionale: verrà assegnato 0,50 punto per ogni variante posseduta ed indicata nell’ inserto. |
| 15 | Procedura di manutenzione strumentale tracciabili e con scadenza monitorata | 4 | SI=4 NO=0 |
| 16 | Monitoraggio automatico del magazzino reagenti on board con verifica dei test residui. | 4 | SI=4 NO=0 |
| 17 | ASSISTENZA TECNICA (Assistenza entro le 8 ore lavorative dalla chiamata dal lunedì al sabato). | 5 | SI=5 NO=0 |
| 18 | Possibilità di assistenza tecnica da remoto | 3 | SI=3 NO=0 |
| 19 | Possibilità di rerun automatico oltre il range di linearità | 3 | SI=2 NO=0 |
|  | PUNTEGGIO TOTALE | 70 |  |

La fornitura dei sistemi diagnostici, quindi, deve comprendere:

- fornitura in noleggio di apparecchiature e la loro messa in funzione, compreso l’installazione di eventuali sistemi di continuità dell’alimentazione  elettrica  e ove richiesto  di sistemi di deionizzazione dell’acqua; il soggetto aggiudicatario deve provvedere a propria cure e spese agli allacciamenti  elettrici ed idraulici eventualmente occorrenti ed alla copertura assicurativa contro rischi di incendio e di furto;

- l' addestramento all’uso della strumentazione per il personale della ASL;

- l’assistenza tecnica full risk;

- la manutenzione programmata e straordinaria, compreso la sostituzione di componenti di parti di ricambio, al fine di garantire il perfetto e continuo funzionamento delle apparecchiature;

- la fornitura, resa franco di imballo, trasporto e consegna presso le strutture della ASL indicate nell’ordinativo di fornitura, di reagenti, calibratori, controlli, soluzioni varie e materiale di consumo, compreso i materiali necessari alla preparazione, avviamento, funzionamento e chiusura delle sessioni analitiche della strumentazione fornita in uso nonché i materiali per la refertazione delle analisi.

- l’aggiornamento ed eventuali nuove versioni di software per la strumentazione offerta;

- gli oneri per il collegamento “on line” con il sistema informatico dei Laboratori (LIS) destinatari della strumentazione.

ARTICOLO  3 – QUANTITA' DELLE FORNTURE CARATTERISTICHE E QUALITA’ DEI SISTEMI  - REATTIVI MATERIALE DI CONSUMO

I fabbisogni indicati per ciascuno dei lotti costituenti l’appalto sono meramente indicativi potendo variare in più o in meno in relazione alle effettive necessità, per cui la quantità non è determinata ma si intende pattuita quella corrispondente al reale fabbisogno dell’A.S.L nel periodo contrattuale. Il contraente non potrà pertanto sollevare eccezione relativa alla misura della prestazione richiesta garantendo l’evasione di qualsiasi ordinativo sia per quantitativi minori che maggiori a quelli indicati per le singole voci agli stessi prezzi e condizioni.

Si precisa che la tolleranza indicata riguarda solamente la quota parte riguardante il materiale di consumo, fermo restando il pagamento della somma offerta quale quota di costo per l'uso delle apparecchiature e relativa manutenzione.

Le caratteristiche minime indicate nel presente capitolato sono da intendersi obbligatorie nel senso che la carenza o la non conformità anche di uno solo dei parametri elencati, comporterà la non ammissione alla gara.

I concorrenti dovranno presentare schede tecniche illustrative di tutte le caratteristiche tecniche e di tutte le funzioni delle apparecchiature offerte in conformità alle indicazioni riportate, pena l’esclusione.

2.1 caratteristiche e qualità dei sistemi analitici

I sistemi analitici proposti dovranno essere di ultima generazione, ovvero l’ultimo modello presente sul mercato, nuovi di fabbrica, non ricondizionati.

La qualità dei sistemi analitici proposti costituisce elemento essenziale della fornitura e risulta essere espressa in “requisiti indispensabili” ritenuti vincolanti per l’ammissione alla valutazione tecnico-qualitativa.

Nell’offerta tecnica si dovranno indicare tutte le caratteristiche dei singoli elementi che compongono il sistema analitico ed evidenziate le caratteristiche indispensabili e quelle auspicabili.

2.2 caratteristiche e qualità dei reattivi e del materiale di consumo

I reattivi e tutto il materiale di consumo deve essere conforme alla normativa sui dispositivi medico diagnostici in vitro.

Nell’offerta tecnica si dovranno indicare tutte le caratteristiche dei reattivi e dei dispositivi e di quant’altro necessario all’esecuzione delle determinazioni, in particolare occorre indicare:

- nome commerciale dei prodotti, il confezionamento e i relativi codici;

- quantità di prodotto necessario per le determinazioni richieste;

- nome della ditta produttrice;

- caratteristiche tecniche dei reagenti;

- tempo di validità minima del materiale fornito e a confezione aperta;

- modalità di smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi al fine di consentire all'A. S. L. di adempiere alle disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti.

2.3 caratteristiche del software gestionale delle attrezzature fornite in noleggio

Nell’offerta tecnica si dovranno riportare tutte le caratteristiche del software di gestione.

I concorrenti dovranno prevedere la fornitura di un PC completo (comprensivo di monitor, mouse, tastiera, stampante, UPS) da interfacciare alla rete LIS.

Il PC, insieme a tutti i suoi componenti e accessori, si intende fornito in locazione e quindi qualsiasi onere in termini di manutenzione e assistenza è a carico della Società aggiudicataria.

La Società aggiudicataria avrà l’obbligo di prendere contatto con i Sistemi Informativi Aziendali per tutti gli aspetti legati al collegamento e ne dovrà rispettare le regole minime  aziendali (antivirus, firewall, ecc.) previste per il collegamento in rete dei PC.

Le spese relative all’interfacciamento con il LIS aziendale sono a carico dell’impresa aggiudicataria.

ARTICOLO  4 – CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA FORNITURA

4.1 Tempi di consegna e installazione

I tempi per la consegna e l’installazione delle attrezzature dovranno essere indicati nell’offerta e non dovranno essere comunque superiori a 30 giorni solari dalla data di emissione dell’ordine.

L’ASL si riserva di indicare in fase di ordine una data di consegna successiva qualora sussistano esigenze di coordinamento con eventuali lavori di predisposizione dei locali.

I tempi indicati nell’offerta o la data indicata nell’ordine, se successiva, saranno assunti quali termini per il computo delle penali da applicare per eventuali ritardi.

Le apparecchiature devono essere consegnate, installate e collaudate presso i locali del Laboratorio di destinazione, prendendo accordi con il Direttore dell’Unità Operativa che acquisirà le bolle di consegna per la registrazione e  l ’inventariazione.

Ogni sostituzione di apparecchiatura deve essere avallata dal Direttore dell’UO di destinazione.

La consegna dei restanti prodotti deve avvenire, di volta in volta, presso i magazzini indicati nell’ordine di fornitura.

I tempi per la consegna dovranno essere indicati nell’offerta e non potranno essere comunque superiori a 20 giorni solari complessivi dalla data di emissione dell’ordine.

4.2 Accettazione e collaudi

L’A.S.L. procederà al controllo del materiale fornito, al fine di verificare la corrispondenza con quanto richiesto nel Capitolato (compreso allegati) e dichiarato nell’offerta.

L’accettazione della fornitura è subordinata all’esito positivo dei suddetti controlli.

L’avvenuto rispetto dei termini di consegna e di messa in servizio delle apparecchiature sarà formalizzato mediante collaudo provvisorio, a cura di incaricati dell’A.S.L.

Il collaudo definitivo, da effettuare con il Direttore della struttura di destinazione, avrà luogo entro e non oltre 10 giorni solari dalla data del collaudo provvisorio a titolo di prova.

In caso di esito negativo del collaudo il fornitore verrà messo in mora.

Restano a carico della Ditta aggiudicataria i seguenti oneri:

- il trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni;

- il trasferimento dei materiali a piè d’opera nel locale di installazione;

- le spese per l’imballaggio ed il suo smaltimento;

- l’installazione a regola d’arte, chiavi in mano;

- l’esecuzione del collaudo tecnico delle apparecchiature fornite.

La consegna delle apparecchiature non costituisce accettazione della stessa, per la quale si rinvia all’esito positivo del collaudo.

La quantità dei reagenti e del restante materiale consegnato sarà esclusivamente quella accertata presso il magazzino ricevente e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.

Per quanto riguarda il controllo qualitativo della merce, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà l'A.S.L., che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata, oppure sottoponendo la stessa ad analisi tecniche di laboratorio.

La Ditta aggiudicataria si impegna ad accettare la relazione di analisi e, nel caso che la merce non corrisponda a quanto convenuto, a pagare le relative spese oltre, naturalmente, alle sanzioni previste nel presente capitolato.

I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione della Ditta aggiudicataria e restituiti anche se tolti dal loro imballo originario, e la Ditta stessa dovrà provvedere alla sostituzione entro 5 (cinque) giorni con materiale nella qualità stabilita e nella quantità richiesta.

4.3 Documentazione dei prodotti forniti

Dovrà essere garantita la disponibilità di manuali d’uso e manuali di service dei prodotti per ciascuna unità funzionale. Tale documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana.

In particolare, la società aggiudicataria si impegna a fornire, gratuitamente, quanto segue:

- manuali di servizio di tutti i componenti di ogni apparecchio offerto, comprensivi degli schemi elettrici, elettronici e meccanici;

- manuali d’uso, manutenzione e informazione sui rischi specifici di ogni apparecchio, in lingua italiana;

- precise indicazioni sulla scelta e sull’uso di idonei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) per gli addetti;

- registro di manutenzione consigliato per interventi che possono essere eseguiti dall’utilizzatore;

- effettuare la formazione del personale preposto all’utilizzo dell’apparecchiatura, con eventuale utilizzo di materiale didattico e/o mezzi audiovisivi.

4.4 Addestramento del personale

Ad installazione avvenuta la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a totale sua cura e spese, all’addestramento del personale del Laboratorio dell’A.S.L. per il corretto utilizzo delle apparecchiature fornite, da concordarsi a seguito di esito positivo del collaudo con i Responsabili delle Strutture interessate.

4.5 Garanzia e manutenzione

Durante il periodo di locazione, successivo al collaudo definitivo, il fornitore dovrà garantire tutti i servizi di assistenza tecnica necessari per la manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria secondo le modalità e condizioni indicate in offerta (full-risk).

Tale garanzia è estesa a qualunque sistema (PC, UPS, ecc.) fornito a corredo delle apparecchiature.

Durante il periodo di locazione, l’A.S.L. non dovrà sopportare alcun onere economico per il mantenimento in perfette condizioni di funzionamento delle apparecchiature necessarie all’erogazione dei servizi (dovranno essere garantiti anche i danni derivanti da guasti accidentali).

Gli oneri per la manutenzione straordinaria e periodica programmata dovranno pertanto intendersi compresi nel prezzo di offerta.

La ditta dovrà indicare dettagliatamente anche le modalità di esecuzione del servizio di assistenza tecnica secondo la formula del full-risk (comprensivo di tutte le parti di ricambio ed eventuali elementi a consumo) ed in particolare:

- il tempo di intervento garantito;

- la sede del Centro di Assistenza competente e i relativi recapiti;

- la sede del magazzino ricambi ed il tempo massimo entro cui ci si impegna a risolvere il problema tecnico insorto.

4.6 Durata del fermo macchina

Si definisce “tempo di fermo macchina” il periodo di tempo intercorrente tra la chiamata e il momento del riavviamento con ripristino completo della funzionalità.

La durata del periodo di fermo macchina ammissibile deve essere dichiarato in offerta e non potrà comunque essere superiore a 24 ore dalla chiamata.

Nel caso di guasto non riparabile entro il periodo di fermo macchina deve essere prevista la consegna di apparecchiatura sostitutiva.

4.7 Materiali di consumo

Se l’apparecchiatura oggetto dell’offerta richiede per il suo normale funzionamento l’utilizzo di materiali di consumo questi dovranno essere forniti dalla ditta aggiudicataria senza alcun onere aggiuntivo.

4.8 Temporanea indisponibilità dei prodotti

In caso di temporanea indisponibilità di prodotti per causa di forza maggiore, il Fornitore dovrà comunicare all’A.S.L. tale evenienza prima di ricevere eventuali ordinativi di fornitura relativi ai medesimi prodotti.

Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente per iscritto la mancata disponibilità dei prodotti indicando la causa generante l’indisponibilità e il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile.

Nel caso di mancata o intempestiva comunicazione, verrà applicata la penale.

4.9 Aggiornamento tecnologico

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, senza oneri aggiuntivi per l’ASL, eventuali aggiornamenti tecnologici a fronte di modifiche migliorative hardware e software che dovessero avvenire successivamente alla data del collaudo definitivo e durante il periodo di locazione.

ARTICOLO  5 - STRUTTURE  INTERESSATE AL SERVIZIO

- Presidio Ospedaliero – Ariano Irpino (AV)

- Presidio Ospedaliero – Sant’Angelo dei Lombardi (AV)

La ditta aggiudicataria accetta espressamente che - qualora l'amministrazione , con propri atti necessitati da esigenze assistenziali o in cogenza di leggi regolanti il SSN , sopprima l’unità operativa, struttura o reparto interessato alle attività aggiudicate a seguito della presente gara, nel corso della validità contrattuale - il contratto s'intenda automaticamente risolto (relativamente alla struttura o attività soppresse) e che pertanto tale eventualità non comporti alcuna reciproca pendenza di carattere giuridico ed economico fra le parti.

ARTICOLO  6- DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto, avrà la durata di anni TRE  ed avrà decorrenza dalla data del collaudo attestante la piena funzionalità delle apparecchiature. Prima della scadenza, l’ASL Avellino avrà facoltà di rinnovare il contratto per un periodo di 24 mesi, qualora ricorrano le condizioni di convenienza per l’ASL e la fornitura sia stata eseguita correttamente, secondo quanto attestato dai Direttori dell’Esecuzione del Contratto.

Alla scadenza del contratto (comprensivo anche dell’eventuale rinnovo) l’ASL, per esigenze di continuità del servizio, in attesa di eventuale nuova gara e accertata la sussistenza delle condizioni di convenienza, rispetto alla scadenza del rapporto contrattuale, potrà decidere espressamente di prorogare lo stesso per il tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell’articolo 120, comma 11 del Codice (c.d. proroga tecnica). In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni economiche per la ASL.

Alla scadenza del contratto, le apparecchiature concesse in noleggio dovranno essere ritirate dal soggetto aggiudicatario a cure e spese dello stesso e senza onere per la ASL.

ARTICOLO  7 - IMPORTO DELL'APPALTO  E BASE D’ASTA

L’importo complessivo posto a base di gara, per la durata di mesi 36, è pari a €. 615.000,00= oltre IVA, s.e. od o.; l’importo per l’eventuale periodo di rinnovo, per la durata di mesi 24, è pari a €. 410,00,00= oltre IVA, s.e.od o..

L’importo della eventuale proroga tecnica, tenuto conto della necessità di garantire senza soluzione di continuità, le attività dei laboratori analisi dei PP.OO. dell’ASL Avellino, sarà determinato in considerazione del tempo necessario per l’espletamento della nuova procedura di gara

Nel caso in cui durante l’esecuzione del contratto dovessero essere modificate le modalità operative di esecuzione dell’appalto e l’operatore economico aggiudicatario, a seguito degli intervenuti cambiamenti, individuasse oneri per la sicurezza del tipo interferenziali diversi rispetto a quelli già previsti nel DUVRI relativo alla presente procedura di gara, la richiesta sarà oggetto di valutazione del Servizio Prevenzione e Protezione della ASL.

ARTICOLO  8 - NORME REGOLATRICI

L'appalto dovrà essere espletato a regola d'arte ed in osservanza:

- delle prescrizioni contenute nel bando, nel presente capitolato speciale di appalto e negli altri elaborati di gara ;

- delle disposizioni comunitarie, nazionale regionali e provinciali, dei regolamenti e delle circolari degli organi territorialmente competenti, vigenti, nonché di tutte le integrazioni e modificazioni successive;

- delle norme del Codice Civile;

- di ogni altra disposizione di legge in materia.

La Ditta è in ogni caso obbligata a conformarsi alla normativa emanata in corso d’opera.

ARTICOLO  9  – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione avverrà, prevalentemente secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 108 comma1   del D.Lgs 36/2023;

La valutazione delle offerte dei partecipanti ammessi sarà effettuata sulla base dei seguenti elementi:

| ELEMENTI | PUNTEGGIO MASSIMO |
| --- | --- |
| QUALITA’– “OFFERTA TECNICA” | 70 |
| PREZZO – “OFFERTA ECONOMICA” | 30 |
| TOTALE | 100 |

Tali offerte saranno sottoposte all’esame di apposita Commissione che attribuirà i punteggi previa valutazione tecnico-economica delle offerte stesse, sulla scorta dei criteri di valutazione e dei connessi parametri riportati nel successivo articolo 9 (CRITERI DI VALUTAZIONE E RELATIVI PARAMETRI).

Ai fini dell’aggiudicazione verrà preso in considerazione, per ciascun concorrente: il punteggio complessivo attribuito, dato dalla somma del punteggio totale assegnato alla qualità e il punteggio relativo all’offerta economica.

ARTICOLO 10 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA E RELATIVI PARAMETRI

La  Commissione all’uopo istituita valuterà le offerte pervenute nel modo che segue:

A) -    ELEMENTO QUALITA’– “OFFERTA TECNICA”: punteggio max attribuibile – punti 70

N.B.:

In caso di impossibilità da parte della Commissione di valutare, per mancanza di idonea documentazione, l’intero elemento Qualità, e dunque tutti i fattori che lo compongono, il soggetto partecipante verrà direttamente escluso dalla gara; in caso di documentazione relativa solo a singoli fattori verranno valutati esclusivamente gli stessi.

10.1. GRIGLIE DI VALUTAZIONE:

il punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica sarà assegnato per ciascun fattore/sottofattore di valutazione  con le modalità indicate nelle griglie di valutazione di cui all’allegato A.

La sommatoria dei punti attribuiti per ciascuno dei fattori/sottofattori determinerà il punteggio complessivo di Qualità “OFFERTA TECNICA” (max punti 70). Nel caso in cui nessun concorrente ottiene, per l’intera offerta tecnica, il punteggio pari al peso complessivo max attribuibile per l’elemento qualità (punti 70), è effettuata la cd. riparametrazione dei punteggi assegnando punti 70 all’offerta che ha ottenuto il punteggio più alto e alle altre offerte un punteggio proporzionale  decrescente mediante l’applicazione della seguente  formula:

Punteggio qualità concorrente iesimo =  punteggio totale attribuito al concorrente x  70 
	                                  migliore punteggio attribuito

Le offerte che avranno ottenuto un punteggio di qualità inferiore a 40/70 verranno automaticamente escluse dalla gara e non saranno prese in esame nelle successive fasi di valutazione dell’offerta.

I punteggi relativi alla qualità “Offerta Tecnica” saranno espressi con al massimo 2 cifre decimali previo arrotondamento.

B) -    ELEMENTO PREZZO – “OFFERTA ECONOMICA”: punteggio massimo attribuibile – punti 30

L’offerta, redatta in lingua italiana (utilizzando o riproducendo il modello offerta economica allegato  3),  con apposizione del relativo bollo,  pena la mancata presa in considerazione della stessa e la esclusione del soggetto concorrente dalla gara, deve riportare per ciascun lotto offerto:

- l’oggetto dell’appalto;

- la qualifica e il nominativo del firmatario e la denominazione dell’impresa, nel cui interesse l’offerta è presentata;

PER TUTTI I PRODOTTI IN GARA (ove richiesto)

- nome commerciale del prodotto

- numero test per flacone

- codice prodotto

- codice farmadati (parafarm/minsan)

- codice, il CND;

- RDM (nei casi  previsti)

- Numero di confezioni offerte

PRODOTTI / ATTREZZATURE COSTITUENTI IL LOTTO

- il prezzo unitario e l’importo complessivo annuale di ciascun prodotto costituente il lotto;

- il costo della rata trimestrale posticipata e il prezzo complessivo annuale del noleggio;

- importo annuale   della fornitura e dei servizi compreso oneri per la sicurezza  interferenti- in cifre e in lettere (escluso i prodotti contrassegnati con asterisco “AUSPICABILI”, le cui offerte saranno oggetto di valutazione  da parte della ASL);

NB: l’importo “l”costituirà  la base di calcolo per l’attribuzione del punteggio relativo all’elemento prezzo;

PRODOTTI  CONTRASSEGNATI CON ASTERISCO (AUSPICABILI) – ove previsti

- Importo unitario  dei prodotti

- Importo totale annuo presunto  (in cifre e in lettere)

ONERI SICUREZZA DEL FORNITORE

- Indicazione degli oneri per la sicurezza aziendali relativi al presente appalto.

Al Concorrente che avrà proposto l'Importo complessivo annuo presunto  più basso verrà assegnato il punteggio max attribuibile di punti: 30  (saranno prese in esame esclusivamente le offerte il cui importo complessivo annuale risulta inferiore all’importo a base di gara), e agli altri concorrenti punteggi scaturenti dall’applicazione della seguente formula:

Po=Pm*Pb/Pc

Dove:

Po       =        punteggio offerta concorrente  iesimo

Pm   =    punteggio massimo attribuibile all’elemento prezzo   (punti 30)

Pb       =      prezzo più basso offerto

Pc       =      prezzo offerta concorrente iesimo

La fornitura sarà affidata, previa eventuale verifica della congruità delle offerte, all’operatore economico che avrà  ottenuto il punteggio più alto, dato dalla somma del parametro qualità e del parametro prezzo, fatto, comunque, salvo quanto disposto dalla normativa vigente.

Non sono consentite, a pena di esclusione, offerte in aumento o condizionate, contenenti riserve o espresse in modo indeterminato così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell’offerente.

Nessun compenso spetta alle imprese concorrenti, anche se non aggiudicatarie, per lo studio e la compilazione delle offerte, che non saranno restituite e resteranno di proprietà dell’ASL.

ARTICOLO 11 - SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Scioperi: trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi o assemblee sindacali l’Impresa aggiudicataria è obbligata a rispettare le disposizioni di cui alla legge n. 146/1990 che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali.

Interruzioni: non sono ammesse interruzioni del servizio. Qualora per cause di forza maggiore dovesse verificarsi detta circostanza, l’Impresa aggiudicataria, in accordo con il Direttore della esecuzione del contratto e/o con la Direzione Medica di Presidio Ospedaliero interessato deve sopperire a detta necessità, a proprie spese proponendo soluzioni temporanee alternative che garantiscano il regolare espletamento delle attività istituzionali della ASL Avellino.

Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo del soggetto aggiudicatario e che quest’ultimo non possa evitare con l’esercizio della diligenza presupposta dal presente capitolato.

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede contrattuale e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’A.S.L. dipendenti da tale interruzione. Tale disposto è correlato alla necessità e importanza di garantire il regolare e buon andamento del servizio pubblico nonché di tutelare gli interessi collettivi di cui l’A.S.L. è portatrice.

ARTICOLO 12 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)

Il controllo sulla gestione ed esecuzione del contratto è affidato al Direttore dell’UOC Laboratorio Analisi del P.O. S.Ottone Frangipane di Ariano Irpino, che assume le funzioni di direttore

dell’esecuzione del contratto. ll Direttore dell’Esecuzione, fermo restando il rispetto delle

disposizioni di servizio eventualmente impartite dal Rup, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto.

In particolare, il DEC assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore,

verificando che le forniture siano eseguite conformemente alle obbligazioni contrattuali assunte: il

DEC segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle

prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione, da parte del RUP, delle penali previste dal

contratto ovvero della risoluzione del contratto medesimo per grave inadempienza

ARTICOLO 13 - RESPONSABILITÀ

L’ASL Avellino sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della Ditta nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere si intende già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

Non sarà neppure responsabile dei danni diretti o indiretti che l'appaltatore dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi, compresi i dipendenti dell'A.S.L., in particolare, in conseguenza di furti.

ARTICOLO 14 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia riguardante l’esecuzione del contratto  è competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

Sono specificatamente ed espressamente approvati gli articoli: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, ai sensi dell’articolo 1341 – II° comma del c.c.

Data…………………………….						Timbro e firma